| 内镜一体化清洗消毒中心、全自动内镜清洗机参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 功能及技术参数 |
| 一 | 清洗消毒槽及台面 | 1.1清洗台面由一个内镜专业洗消槽组成，为初洗槽。槽体采用进口PMMA复合材料压注模具一次成型。槽体表面光滑，有韧性，既美观又能保护内镜。 1.2面层经数次冷热加工且经防水、防酸、防碱多工艺处理，质薄而坚硬，光亮平滑，抗菌，易清洗，耐摩擦。材料厚度≥6mm。 1.3固层由塑料碳纤维胶树脂混合而成，起到加固台面、 承重，安装固定作用；防止迸裂，防止台面长期使用变形。 1.4台面支架选用进口304不锈钢，厚度1.2mm。 1.5台面厚度＞5mm，高度860mm。 1.6单方槽外径：长700mm×宽660mm×深170mm 1.7 槽体台面采用流体学工艺设计，科学的与人体结构相结合，又不积水。 1.8 槽体排水面既美观，又能使污水排放干净，防止污染 1.9 槽体后板采用连体设计，既美观，又避免积水残留。 1.10槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。 1．11槽体采用后拆式设计，在槽后上方向上突出60mm，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。 1．12槽体周边的吸附工艺水平高湛，使R角尽量保持90度。每个槽之间的连接紧密、平整，避免残留。 |
| 二 | 主体柜、功能背板及灯箱 | 2．1表面光滑、耐腐蚀，永不生锈，既美观又实在，易于清洁擦拭，不会存在死角。 2．2 背板材料采用进口PMMA复合材料，厚度≥6mm，无须用采用玻璃钢加固，防止爆裂，也易于安装。 2．3背板采用整体式一次性压模吸注而成，接缝少、雅观。 2．4背板中部突出部份为20cm×10cm，既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。 2．5转角槽背板一体连成，与转角槽结构协调一致，雅观实用。 2．6电箱、照明灯可安装为内藏式，整体协调美观。 2.7柜体底板采用进口塑料硬板，既耐磨耐腐蚀，又永不发霉生锈。 |
| 三 | 防水柜门 | 3.1柜门由进口彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱， 永不变型变色，生锈。 3.2柜门门框采用进口塑钢材料压注而成，防潮，防腐蚀。既美观又耐用。 3.3柜门固定活页采用防锈可调式，方便有需要时对柜门进行调校。 3.4柜门全部安装于架子外部，避免架子结构外露而不协调，不美观。 3.5门板颜色可按用户要求定制色彩。 3.6 根据用户实际尺寸整体设计，使门板大小均衡，协调美观。 |
| 四 | 高压水枪 | 8.1额定压力0.29Mpa。 8.2压力和出水，方向可调。 8.3喷嘴更换采用螺旋式，既方便又紧固。 8.4内镜专用，采用优质304#全不锈钢材料一次性开模铸造，无接缝，防腐蚀电镀处理。 8.5设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。 8.6开关压力可调，根据个人习惯和方法可随时调整。 8.7开关设置灵敏，便于工作人员使用。 |
| 五 | 全自动内镜清洗消毒机 | 设备参数 一：SY-600-3全自动内镜消毒机招标功能参数： 符合2016国家标准委员会颁布的《内镜清洗消毒机卫生标准》： 第一步：酶洗2-3分钟； 第二步；次洗2分钟s； 第三步；消毒5分钟（OPA）； 第四步：末洗（无菌水）2分钟； 第五步；酒精吹干（此步骤可选）20S； 全程消毒时间12（OPA）分钟。 每步按照国家要求全部浸泡清洗，每个步骤水（消毒液）可完全注满槽体，并保证各品牌的内镜均可全部浸泡在水（消毒液）中。 *槽内有明显突起的内镜专用节液岛面，内镜可盘在突起岛面周围，最大程度的节约消毒液。 *机器启动键和暂停键，电源空气开关，设备开关按键需要有实体按键以便设备沾水或者故障时紧急处理。 二：具备全过程有故障报警功能： 1：消毒液不足报警。 2：酶液，酒精液，不足报警。 3：水压不正常报警(包括过滤器太脏，水压不足，排水不畅等)。 4：内镜漏气报警。 5：排水受阻报警。 所有报警带有声音或灯光提示 三：适用于所有品牌的软式内镜消毒，根据内镜型号配备各种不同接头，硅胶制成不宜脱落。 *四：具备测漏功能，内镜漏气报警，测漏压力可液晶显示。具有独特的非入水式测漏，根据内镜内压力变化进行测漏，测漏时内镜不会沾水，洗镜时内镜没有负压。 五：采用多通道清洗（水，气，活检，附送水等）并且可以拓展，减少，保证各种品牌内镜的全面消毒，每个通道均配备进口快速接头，可任意单个加减。设有顶盖喷淋功能。 六：设备分六种模式可以一键启动（早消毒，末消毒，普通模式，自身消毒，特殊模式，阳性消毒模式）。每种模式的时间可单独调整，可以使用第三方消毒液自身消毒。 七：酒精，酶，消毒液自吸自排。 八：设备带脚踏锁，踩下后盖打开，可拿取内镜，关盖后盖子可锁死，保证洗消过程密闭，内镜不被污染。 九：自身消毒功能完善。可用自身和第三方消毒液消毒。 *十：具备消毒液使用次数记录功能，消毒使用过程记录和打印功能。打印功能设计简单，除打印纸外无需印墨等其他耗材。 |