霍山县诸佛庵镇中心卫生院麻醉视频喉镜

及病人监护仪招标

设备一：麻醉视频喉镜招标技术要求

一、货物名称：麻醉视频喉镜

二、数量：   一 套

三、用途：麻醉视频喉镜用于挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气管插管。利用适宜工作长度的喉镜片，通过高清摄像头的图像摄取，在视频图像显示器上清晰成像，声门线路清晰，降低显露分级至Ⅰ-Ⅱ级，便于指引医护人员准确进行气管插管，减少插管过程中对患者的损伤。

四、基本要求：国产品牌

五、技术要求：

1、视频喉镜( 一  套)

1.1麻醉视频喉镜主要由图像显示屏、手柄、摄像头模组、镜片固定座组成，主体采用铝镁合金架构，轻便坚固，表面经阳极氧化处理（具备很好防护性与装饰性，耐磨度提升，硬度提高，色泽均匀），质感细腻、做工精细。

1.2 屏幕显示要求

a) 不小于3英寸TFT彩色液晶显示屏

b）分辨率≥640（H）×480(V)像素。

C）屏幕旋转角度 上下90°

d）主屏幕采用窄边框和轻薄化设计，并且可以自由大角度旋转，方便调节观察。

1.3摄像头要求

a)视场角: ≥50°

b) 有效像素≥30万，光圈F/2.8

c) 光源照度：≥500 lx

d）图像分辨率：≥3 lp/mm

e）自动对焦，自动白平衡

f）景深范围 2-8cm

g) 摄像头防护等级：IP66

1.4 电源、开关机要求

a）锂离子充电电池：容量≥2700 mAh,，电压：DC3.7V。

USB micro-B充电端口，充电电压DC5V。

b）具备快速开机功能，只需单手即开即用，开机响应时间小于1秒，无需预热。

c)长按3秒以上电源键关机，可预防使用过程中误触开关而导致关机风险。

1.6特色要求

a）带纳米防雾涂层技术镜片，较少受气道分泌物、出血和呼出气中冷凝气的影响，且为一次性使用，避免交叉感染

b）整体显示清晰、连续，分辨率高。

c) 产品设计精致、小巧坚固、携带方便。

设备二、多参数病人监护仪：

数量;2台

技术参数：

◆ 具备超强的抗高频电刀干扰能力，无论"切"或"凝"，心电波形和心率皆不受影响；抗除颤恢复快；用于急诊室、手术室使用。

◆ 独特的阻抗、鼻管两种呼吸检测功能。（当病人不能绝对静卧时，只有鼻管呼吸检测，才可能得到正确的呼吸波形和呼吸率。）

◆7.0- 9.0″彩色、高亮度、宽视角液晶显示（TFT），可同屏显示7道波形，具有独特的音量、亮度调节。

◆ 具有流线型外观设计，折叠式把手，携带方便。

◆ 国际化的操作界面，具有多种语言选择：中文、英文、西班牙文、葡萄牙文、法文、俄文及阿拉伯文等。

◆ 弹出式菜单加旋转飞梭操作，友好的人机对话界面。

◆ 具备低功耗设计、有待机功能；内置高能充电电池。

◆ 血压测量快速准确，具有静脉穿刺功能。

◆ 先进的数字血氧技术，可检测低灌注弱脉搏血氧。

◆ 具有药物浓度计算、起搏分析、ST段分析及心率失常分析等功能。

◆ 可显示动态呼吸氧合图、同屏7导心电和大字符模式；可存储5种自定义画面模式。

◆ 声光综合报警，各报警参数上下限可调。

◆ 可适用于成人、儿童、新生儿的监护。

◆ 可适用于病人床旁监护和转运过程中的监护；广泛运用于病房、急诊室、手术室、术后复苏室、ICU、CCU等。

◆ 独立的广域网络通信功能，支持远程监护、诊断和软件升级；支持有线无线模式与中央监护系统联网。

◆ 可选配打印功能，打印波形、趋势表和趋势图。

◆ 可选配二氧化碳检测功能。