霍山县中医院

内镜中心软式内窥镜清洗消毒设备参数

一、产品设计和功能要求：

1.1、设备设计：具有先进性、成熟性、标准性、安全性及长期使用寿命等特性，所用材料符合医院特定环境的要求，耐酸碱、防腐防潮。

1.2、国家生产许可：要求产品符合国家相关标准及生产许可

1.3、符合国家«内镜清洗消毒技术规范(2017)年版»要求。

1.4、清洗流程：由清洗、超声波清洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥组成。

1.5、所提供产品通过ISO9001质量管理体系认证，提供洗消设备设计专利证书

| 一、基本要求 | 技术参数与特征 |
| --- | --- |
| - 设备工作条件要求 | 1、环境温度： 5℃～40℃、 相对湿度：≤80％、 大气压力：70 kPa～106 kPa、水源压力：0.2 MPa～0.5 MPa；气源压力：0.2 MPa～0.8MPa 供水温度 5℃～55℃。 2、消毒后终末漂洗用水应满足《中华人民共和国药典（二部）》中纯化水的化学要求的规定，且微生物应少于 10 CFU／100 mL，细菌内毒素不大于 0.25 EU/mL。 |
| 2、电源要求 | 220V 10A 50HZ 输入功率（KW）≦1.9KW 噪音≤70dB. |
| - 设备性能 指标 | 1、提供的内镜洗消设备应当具有防内部产生紫外线、电离辐射、微波辐射、激光源、声压力等效应的保护合格检验报告（提供第三方机构检验报告,开标时提供原件查验）。 2、★为保证内窥镜消毒效果并不损失内镜：要求灌流器注液水压为0.36±0.02MPa，注液流量在20502200mL/min之间。（提供第三方机构检验报告,开标时提供原件查验）。 3、★为保证内窥镜有良好的注气吹干效果并不损失内镜：要求注气气压<0.12MPa。（提供第三方机构检验报告,开标时提供原件查验） |
| - 功能槽 要求 | 1、（功能槽）洗消槽及台面分段式一体吸塑成型防泛水设计，清洗过程中溅到台面的液体全部会流入下水道，规格按场地尺寸进行设计。 2、各功能槽要求：设备每槽均应有排水口，排水口应有过滤功能，过滤网孔尺寸不大于∅5 mm；每槽设有防溢水口。设备清洗槽、消毒槽应有容量标识。 3、清洗槽与超声波清洗槽采用电控排液方式，电动球阀采用耐酸碱PVC材质微型电动球阀，体积小、重量轻，只需旋转90°即可快速启闭；并且同时具有良好的密封特性，专用电动控制按钮控制电动球阀排水，简单方便效率高。 4、满足医院纤支镜的清洗消毒使用，符合临床使用要求。 |
| 5、设备材料要求 | 1、清洗槽、台面、干燥台、背板材料具有能耐受化学腐蚀及机械应力。全部采用无毒环保、耐酸耐碱耐腐蚀的PMMA-ABS高分子复合材料板材制作。 分段式一体吸塑成型，经多次复合，该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，表面光滑，细菌附着率低，易清洗，耐磨损，使用寿命长，对内镜无磨损，对人体无毒性。 提供PMMA＋ABS材质化学成分合格检验报告（第三方机构检验） ★2）清洗槽材质在NaOH（氢氧化钠）溶液中浸泡2天48小时后无明显腐蚀变化，在硫酸（H2SO4）5%溶液中浸泡2天48小时后无明显腐蚀变化；符合医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求。 提供PMMA＋ABS材质耐化学耐腐蚀检验报告（第三方机构检验）。 |
| 6、设备支架及柜体 | 1、柜门为彩晶钢化玻璃，特点为：晶钢门板由精选的石英砂通过两次高温处理，具有强度高、表明坚硬、光滑、透光、无异味、隔水、耐高温等特性。铝合金包边晶钢门板是以高强度铝合金型+ABS工程塑料组成的框架作为受力主体，在镶嵌经过PVC覆膜处理的4mm厚晶钢板组合而成的新型门板。 2、主体支架用304全不锈钢制造。（提供304不锈钢厚度检测报告） 3、柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况，防水防潮、阻燃性能好、承重力强。 提供材质合格检验报告。 4、设备豪华型设计，高度要求1860mm，自由组合，安装、搬迁、重组、升级，方便灵活。 |
| 7、气体洁净装置 | 1、用途：对内镜洗消设备气枪的气源进行消毒清洁处理。 2、适用范围：适用于医疗机构所有内镜洗消设备（包含软式和硬式内镜）使用中对压缩空气的消毒洁净处理，保障空气质量，避免交叉感染。 3、要求:气体无气味、固体物质含量≤1.0mg/m3,不得检出大肠菌群、绿脓杆菌，金黄色葡萄球菌。细菌菌落总数≤10cfu/ml：（内镜洗消设备制造商须提供第三方检测机构所出的检测报告） |
| 8、功能背板及灯箱 | 1、多功能自动灌流器面板嵌入安装在功能背板上，形成整体平面，不影响清洗人员的操作。 2、背板一次性整体吸塑成型，背板中部带LED照明灯,要求中部与槽体台面垂直距离为41cm，中部有足够的空间安装高压水枪和气枪，拿取自如、方便，不会因为中部距离短而影响操作水枪和气枪. |
| 二、配置名称 | 配 置 参 数 |
| - 清洗槽 | - 软式内镜清洗槽应配置清洗喷枪（水源）、计时装置、灌流装置、水龙头、且有容量标识，标识的分度值应不大于 1 L，容量标示误差应不超过 20% 2、清洗槽灌流装置应配置适宜的活接头，接头便于拆卸；灌流压力 ≤0.4 MPa。具有过滤功能，过滤网孔径≤106 μm(≥150 目)。 6、槽内尺寸规格为：465*470*220mm 405*465*220mm(纤支镜） |
| - 台式超声波清洗机 | 1、设备清洗槽内，无缝连接，采用优质304不锈钢板，数显记忆和设定的超声清洗时间，具有超温度、超电压、超电流保护功能，清洗器网架采用不锈钢筛氩焊成形，产品的操作程序采用单片机软件，降音盖采用优质不锈钢板，内尺寸：300*240*150mm，容积10L。 2、水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250 μm(≥60 目)。 3、超声设备装置应符合以下要求： a)超声波功率密度；换能器发射端面单位面积的实际功率范围应在0.30 W/cm2～0.55 W/cm2； b)超声频率 40kHz；超声频率误差应在 ±10% 范围内； c)应具有加热功能，加热温度 0℃～65℃ 内可调； - d)具有水位报警功能，水位低于设定值时应报警。 |
| 3、漂洗槽 | 1软式内镜漂洗槽应配置注水装置和清洗喷枪（气源） 2、灌流注水装置的注水压力 ≤0.4 MPa。 3、槽内尺寸规格为：465*470*220mm 405*465*220mm(纤支镜） |
| 4、消毒槽 | 1、消毒槽应配置计时装置、灌流装置、防护罩、水龙头和容量标识。 2、具有一键排放功能，方便使用，降低医护人员工作强度。 3、消毒槽采用环形结液岛槽体，凹凸有致，能节约三分之一消毒液 4、消毒槽防护罩的配置应不影响操作人员观察消毒物品的消毒过程，且防护罩尺寸应不小于消毒槽槽口尺寸。 5、槽内尺寸规格为：465*470*220mm 405*465*220mm(纤支镜） |
| - 末洗槽 | - 末洗槽（终末漂洗槽）应配置计时装置、灌流装置和水龙头 - 冲洗装置具有过滤功能，过滤网孔径≤250 μm(≥60 目) - 槽内尺寸规格为：465*470*220mm 405*465*220mm(纤支镜） |
| - 医用干燥台 | 1、干燥台（含背板）设计要求采用优质PMMA+ABS高分子复合材料,干燥台处于干净、不易被污染的环境，四周带有防护边以防止意外滑落。 2、干燥台应配置中心气体处理器（空气过滤减压装置）、灌流气压调节器、清洗喷枪（气源）和纱布架。 3、中心气体处理器（空气过滤减压装置）应符合以下要求： 中心气体处理器（空气过滤减压装置）能过滤直径≥0.3μm的微粒；具有压力显示功能，显示精确度≤0.02 MPa；具备压力可调功能，可调范围 0.05 MPa～1.0 MPa。 |
| - 全自动灌流器 | 1、采用液晶大屏中文显示操作面板（最新国际IMD工艺），一键启动，操作简单，安全可靠；隐藏式设计。 2、在初洗、漂洗、末洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染。具有脉动注液、注气、吸引、计时四个功能，一键自动完成整个工作程序；集成芯片设计，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定、数据准确。 3、灌流压力 ≤0.4 MPa。且应具有过滤功能，过滤网孔径≤106 μm(≥150 目) 4、计时装置应满足以下要求： a) 计时装置的误差为±2.5%； b) 达到设置时间应可声讯报警； c) 计时时间应可调，且能保存自定义时间。 |
| 7、灌流装置接头 | 1、进口原装整套快速接头，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性。 2、要求配置适宜的活接头，接头便于拆卸、清洗。 |
| 8、方槽盖 | 1、采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，每个槽盖不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况 。 |
| 9、给排水系统 | 1、给水系统采用全优质SUS304不锈钢材质水龙头，进口阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；优质的PPR冷热水管材和管件，符合GB/T50349-2005中的技术规范要求。排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 2、功能槽水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250 μm(≥60 目)。 |
| 10、内镜烘干机 | 1、对内镜外表面进行干燥处理。5档数码调节，风量大、干燥速度快、操作简便等特点。 |
| 11、水处理器 | 1、过滤型：采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗，防止交叉感染。过滤型水处理器0.2μM分级高精度超微过滤，流量：0.5T/h，可更换滤芯。 |
| 12、高压水枪 | 1、优质的304#不锈钢材质，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；特殊定制的内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内经接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力：自来水标准水压0.3MPa(恒定可调，由中心统一控制) 流量：5L/min。 2、清洗喷枪（水源喷枪）应配置适宜的喷嘴，喷枪开关应灵活可靠。水源喷枪喷嘴出水顺畅，无堵塞现象。 |
| 13、中心气体处理器 | 1、气压调节范围：0~0.8MPa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器，专为内窥镜腔道提供清洁而又安全的气压，不会损坏内镜。 |
| 14、专用空压机 | 1、采用做为医疗器械管理的医用无油空压机，全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：max0.75MPa 供气量：60L/min 储气量：28L 噪音≦55dB 电压：220V 输入功率：600 W,为内窥镜清洗消毒设备提供纯净的压力空气来源。 |
| 15、高压气枪 | 1、优质304#不锈钢材质，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物掉入内镜腔道，从而造成内镜损坏，特殊订制的内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内镜接口。压力：0~0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠，无需在枪体上进行多余的、不精确的感觉性操作。内镜作为一个精密和昂贵的诊疗设备，从洗消效果和内镜安全上讲，都需要对其进行精准的气压控制。 2、清洗喷枪（气源喷枪）应配置适宜的喷嘴，喷枪开关应灵活可靠。气源喷枪喷嘴出气顺畅，无堵塞现象。 |
| 16、供气管路 | 1、采用优质的专用气动部件，承压强，寿命长，外径（7.9，8.1）mm，内经（5.4，5.65）mm，耐压18Kg |
| 17.单门储镜柜 | 1、尺寸：长750×宽550×高2200mm能储存6条镜子，内胆材料用进口高分子PMMA复合材料整体吸塑成型、外体采用经多工艺处理的钢塑材料。内设智能化自动控制循环风消毒程序，带温度、湿度显示、消毒累时、照明、附件挂件等功能。 |
| 18、高压供水器 | 1、电压：DC12V，电流：3.5A，出水水压:0.4MPa；功率：36W 流量：5.0L/min 控制:水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性，提供恒定高压力注水（用户供水水压在高于或低于设定压力时自动启动，维持恒定压力）。 |

| 支气管镜洗消设备配置表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 分项配置 | 单位 | 气管镜数量 |
| 1 | 豪华型高背板 | M | 2.90 |
| 2 | 豪华型主体槽面 | M | 2.90 |
| 3 | 防水柜体及不锈钢支架 | M | 2.90 |
| 4 | 全自动灌流器 | 套 | 4 |
| 5 | 水处理器（Ⅰ型） | 台 | 1 |
| 6 | 高压供水器 | 台 | 1 |
| 7 | 专用空压机 | 台 | 1 |
| 8 | 中心气体处理器 | 套 | 1 |
| 9 | 中心电源控制器 | 套 | 1 |
| 10 | 漏电开关总成 | 套 | 1 |
| 11 | 专业五金挂件 | 套 | 1 |
| 12 | 高压气枪 | 把 | 2 |
| 13 | 高压水枪 | 把 | 2 |
| 14 | 给排水系统 | 点位 | 4 |
| 15 | 内镜烘干机 | 个 | 1 |
| 16 | 单门储镜柜 | 台 | 1 |
| 17 | 台式超声波清洗机300型 | 套 | 1 |